## Portada
Informe de prueba Dispositivo ensamblado Report test Assembled device EPTEV02V01
Edición: / Edition: 01/01.24
Referencia: / Reference: 03

## BOARD
Board | Testbench_Value | Lower_Range | Uxer_Range | Comments
NS | EPB1240332 |  |  | Numero_de_serie _del dispositivo
Board_Principal_SN | A2430752 |  |  | Numero_de_serie_de_la_placa_principal
Type of Test Board Main | ok |  |  | EPTEV02V01
Test Board Principal | ok | NOK | OK | Resultado del test PCB principal
Firmware version | 4717 | 4717 |  | Version firmware vigente
Board_Connectors_SN | A2430817 |  |  | Numero_de_serie_de_la_placa_conectores
Type of Test Board Connectors | ok |  |  | EPTEV02V01
Test Board Connectors | ok | NOK | OK | Resultado del test PCB conectores
Firmware version Connectors | 3385 | 3385 |  | Version firmware vigente
Date | 2024-07-24
Time | 12:15
Edición: / Edition: 01/01.24
Referencia: / Reference: 03

## Test
Apartado | Description | Testbench_Value | LR | UR | Comments
2.1 | Autotest_1K | 1000 | 950 | 1050 | Medida_resistencia_de_1K_maqueta_TEST_EPB_002
2.2 | Autotest_10K | 10000 | 9500 | 10500 | Medida_resistencia_de_10K_maqueta_TEST_EPB_002
4 | Test_Galv_1K_10mA | 9900 | 9500 | 10500 | Medida_Galv_1K_10mA
5.1 | Test_CHA_1K_5mA Monopolar | 2483 | 2375 | 2625 | Medida_CHA_1K_5mA corriente monopolar
5.2 | Test_CHA_1K_5mA Bipolar | -1 | -100 | 100 | Medida_CHA_1K_5mA corriente bipolar
6.1 | Test_CHB_1K_5mA Monopolar | 2493 | 2375 | 2625 | Medida_CHB_1K_5mA corriente monopolar
6.2 | Test_CHB_1K_5mA Bipolar | 4 | -100 | 100 | Medida_CHB_1K_5mA corriente bipolar
7.1 | Test_CHC_1K_5mA Monopolar | 2485 | 2375 | 2625 | Medida_CHC_1K_5mA corriente monopolar
7.2 | Test_CHC_1K_5mA Bipolar | 31 | -100 | 100 | Medida_CHC_1K_5mA corriente bipolar
8 | Test_Footswitch | OK | NOK | OK | Comprobacion_entrada_pedal
9 | Test_reset | OK | NOK | OK | Comprobacion_reset_hw
10 | Rigidez dieléctrica | 0 | 0 | 100 | Medida_rigidez_dieléctrica_envolvente
11.1.1 | Corriente de fuga auxiliar paciente Galv | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_auxiliar_paciente_Galv
11.1.2 | Corriente de fuga auxiliar paciente CHA | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_auxiliar_paciente_CHA
11.1.3 | Corriente de fuga auxiliar paciente CHB | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_auxiliar_paciente_CHB
11.1.4 | Corriente de fuga auxiliar paciente CHC | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_auxiliar_paciente_CHC
11.2.1 | Corriente de fuga de envolvente Galv | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_Galv
11.2.2 | Corriente de fuga de envolvente CHA | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_CHA
11.2.3 | Corriente de fuga de envolvente CHB | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_CHB
11.2.4 | Corriente de fuga de envolvente CHC | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_CHC
11.3.1 | Corriente de fuga a tierra Galv | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_tierra_Galv
11.3.2 | Corriente de fuga a tierra CHA | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_tierra_CHA
11.3.3 | Corriente de fuga a tierra CHB | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_tierra_CHB
11.3.4 | Corriente de fuga a tierra CHC | 0 | 0 | 100 | Medida_fuga_envolvente_tierra_CHC
Edición: / Edition: 01/01.24
Referencia: / Reference: 03